Министерство образования Российской Федерации

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра

экспериментальной физики

атмосферы

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 4

по дисциплине

“Методы и средства гидрометеорологических измерений”.

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Направление - Гидрометеорология

Специальность - Метеорология

РГГМУ

Санкт - Петербург

2013

УДК 551. 508

Термоэлектрические термометры. Лабораторная работа № 4 по дисциплине “Методы и средства гидрометеорологических измерений”. - С.-Пб: РГГМУ, 2013, 20 с.

В описании приводятся краткие сведения из теории термоэлектрических термометров - термопары и термобатареи, применяемых в некоторых метеорологических приборах. Учащимся предлагается определить экспериментальным путем чувствительность термопары и термобатареи, сделать заключения о желаемых параметрах схем. Предлагается также исследовать компенсационную схему измерения. В конце приводятся контрольные вопросы и список литературы.

Составитель: Н.О.Григоров, доцент

Редактор: А.Д.Кузнецов, доцент

- Российский Государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ), 2013.

Цель работы - изучить принцип действия термоэлектрических термометров - термопары и термобатареи. Проградуировать термопару и термобатарею и сравнить их чувствительность. Изучить компенсационную электрическую схему и проградуировать термопару и термобатарею с использованием потенциометра постоянного тока ПП-63 или его аналога.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

Термоэлектрические термометры - термопары и термобатареи - практически не употребляются в метеорологических измерениях непосредственно для измерения температуры. Это связано прежде всего с тем, что термопара (термобатарея) предназначена для измерения разности температур, а не самой температуры среды. Тем не менее, термопара (термобатарея) применяется во многих метеорологических приборах в тех случаях, когда необходимо измерение именно разности температур (например, в актинометрических приборах).

Термоэлектрические термометры основаны на явлениях, заключающихся в том, что нагревание или охлаждение спаев проводников, отличающихся химическими или физическими свойствами, сопровождается возникновением электродвижущей силы. Главнейшие из них - закон Зеебека и закон Пельтье. Сформулируем их.

В замкнутой цепи, содержащей два спая двух разнородных проводников, возникает электрический ток, пропорциональный разности температур этих спаев. Это закон Зеебека.

Если по цепи, содержащей два спая двух разнородных проводников, пропустить электрический ток, то температура одного их проводников повысится, а второго - понизится. Это закон Пельтье.

Мы видим, что эти два закона в какой-то степени противоположны друг другу. Закон Зеебека является основой измерения разности температур термоэлектрическими термометрами. Закон Пельтье, как мы увидим дальше, является одним из источников ошибок термоэлектрических термометров.

Простейшим термоэлектрическим термометром является термопара, составленная из двух разнородных проводников А и Б, с гальванометром G в качестве индикатора ЭДС (рис. 4.1).



А      Б       А

t1              t2

Рис. 4.1. Термопара.

Величина и полярность термоэлектродвижущей силы (термоэдс), возникающей при нагревании или охлаждении одного из спаев термопары, зависит от рода проводников, составляющих пару, и от температуры спаев.

Измеряя ЭДС, развиваемую парой, можно рассчитать разность температур спаев. Таким образом, термопара действительно может служить датчиком разности температур.

Для металлических пар при небольших (до нескольких десятков градусов) значениях разности температур уравнение для термоэдс может быть записано в виде:

e=e(t1−t2)=e⋅ t .                                     (4.1)

где - термоэдс, t1 и t2 - температуры спаев, e - константа данной пары проводников.

Этим уравнением мы и будем пользоваться в дальнейшем. Величину e принято называть табличной термоэдс. Положив в уравнении (4.1) t = 10 С, получим  = e, откуда следует, что табличная термоэдс - это есть термоэдс, развиваемая данной парой при разности температур спаев 10 С.

В справочниках обычно приводится величина e для проводников в паре с платиной (см. приложение 1). Табличная термоэдс любых двух проводников равна алгебраической разности табличных термоэдс этих проводников в паре с платиной. Так например, в таблице приложения 1 находим для меди в паре с платиной e=+0,75⋅10−5 в/K, для константана в паре с платиной e=-3,50⋅10−5 в/К. Отсюда для пары медь-константан e=+4,25⋅10−5 в/К. Знак при величине e указывает направление тока: плюс означает, что в более нагретом спае ток идет от первого проводника ко второму, минус - наоборот.

Соединив последовательно несколько термопар, мы получим термобатарею, термоэдс которой равна сумме термоэдс всех пар. Если все пары одинаковы и разность температур спаев одна и та же для всех пар (рис. 4.2), то суммарная ЭДС, развиваемая батареей, пропорциональна числу пар.

В

А

В

В

А



Рис. 4.2. Термобатарея.

t1

t2

Термопара и термобатарея иногда объединяются одним названием - термоэлектрические термометры.

Введем понятие о чувствительности термоэлектрических термометров. Для измерения термоэдс или термотока в цепь последовательно с термопарой или термобатареей необходимо включить измерительный прибор (гальванометр или иной другой). Тогда будем понимать под чувствительностью термоэлектрического термометра численное значение производной dJdDt, где  J - ток в цепи, Dt=t1−t2. Можно сказать, что чувствительность термоэлектрических термометров численно равна изменению тока в цепи при изменении разности температур на один градус.

Если сопротивление одной пары Rp, число пар в термобатарее равно n, а внутреннее сопротивление измерительного прибора RG, то значение тока в цепи:

J=n⋅e⋅DtRG+nRp+r                                         (4.2)

где r - сопротивление подводящих проводов. Отсюда получаем выражение для чувствительности S:

dJdDt=n⋅eRG+nRp+r                                       (4.3)

Легко видеть, что если общее сопротивление термобатареи пренебрежимо мало по сравнению с остальными слагаемыми в знаменателе (4.1), т.е. при nRp<<RG+r, то чувствительность термоэлектрического термометра пропорциональна числу пар. Если же наблюдается обратное соотношение , т.е. nRp>>RG+r, то величина r в формуле  (4.3) сокращается и чувствительность вообще не зависит от числа пар. Обычно стремятся именно к первому случаю, тогда увеличение числа термопар ведет к увеличению чувствительности. Но если неравенство не столь сильное, то чувствительность все-таки не пропорциональна числу пар.

Теперь рассмотрим погрешности (источники ошибок) термоэлектрических термометров. Их три.

- Уменьшение разности температур спаев по сравнению с действительной разностью температур точек, в которые они помещены, в результате действия явления Пельтье. В самом деле, термоток, протекающий по термопаре, вызывает, в свою очередь, появление разности температур спаев (явление Пельтье ). Эта разность имеет противоположный знак по сравнению с разностью температур, вызвавшей термоток. Следовательно, холодный спай будет несколько нагреваться, а теплый - охлаждаться.

- Изменение температуры проводников, в результате чего изменяется их сопротивление, а следовательно - измеряемый ток.

- Изменение чувствительности измерительного прибора (гальванометра) при изменении температуры. Действительно, внутреннее сопротивление прибора изменяется при изменении температуры, как и всякое другое. Следовательно, изменяется и ток.

Все три источника ошибок устраняются одновременно с помощью компенсационной схемы, например, изображенной на рис. 4.3.

R

мкА

G

R1

r



Рис. 4.3. Компенсационная схема.



R2

G

К

нэ



R1

r

x

Рис. 4.4. Упрощенная схема потенциометра ПП-63.

Рассомтрим схему, изображенную на рис. 4.3. В ней два источника тока - термопара и внешний источник (батарея с потенциометром). Потенциометр позволяет изменять напряжение, подаваемое с внешнего источника, а следовательно, и величину внешнего тока. Таким образом, по термопаре текут два тока - термоток, создаваемый самой термопарой, и внешний ток. Если они противоположны по знаку и равны по абсолютной величине, то общий ток через термопару равен нулю. В этом случае первая погрешность (связанная с явлением Пельтье) вообще исчезает, а изменение сопротивления проводников и гальванометра никак не влияет на схему, т.к. ток равен нулю. Но как же теперь измерять термоток? Это делается с помощью другого прибора - микроамперметра, измеряющего внешний ток, который, как мы уже сказали, равен термотоку по модулю.

Итак, последовательность работы с компенсационной схемой следующая. Сначала с помощью потенциометра R1 добиваемся нулевого тока через термопару - в этом случае гальванометр G должен показать ноль. Затем измеряем ток по микроамперметру и пользуясь формулой (4.2) вычисляем разность Dt.

Однако, нецелесообразно использовать в такой простой схеме два измерительных прибора. Вспомним, что внешний ток однозначно определяется положением ползунка потенциометра R1. Потому можно просто проградуировать шкалу, нанесенную около ползунка, и пользоваться ею. Однако, для этого необходимо, чтобы падение напряжения от внешнего источника на потенциометре R1 было бы постоянным. Должно, значит, быть предусмотрено контрольное устройство для этого условия и возможность корректировки падения напряжения.

Все это реализуется в измерительных приборах, выпускаемых промышленностью. Рассмотрим их действие на примере потенциометра ПП-63, который предлагается использовать в настоящей работе. Этот прибор позволяет измерить ЭДС термопары или термобатареи с большой точностью. Его упрощенная схема приведена на рис. 4.4. Источником компенсирующего напряжения служит батарея постоянного тока. В цепи R1-R2 создается рабочий ток, равный 2 мА. Его можно регулировать с помощью сопротивления R2. Для регулировки рабочего тока к схеме подключается нормальный элемент (НЭ) переключателем К. Так как напряжение, снимаемое с нормального элемента, всегда строго постоянно, то происходит сравнение токов, даваемым нормальным элементом, и током, даваемым батареей (потенциометр R1 в этом случае должен быть полностью выведен). Сопротивлением R2  добиваются нулевого тока через гальванометр G, это означает, что рабочий ток через контур R1-R2 отрегулирован. Далее ключ К переключают в верхнее положение, т.е. подключают к схеме источник измеряемого напряжения х - например, термопару. После этого с помощью потенциометра снова добиваются нулевого показания гальванометра, а затем снимают данные со шкалы. В приборе ПП-63 потенциометр состоит из нескольких резисторов со ступенчатым переключением. Величины этих резисторов рассчитаны так, что с первого резистора снимаются единицы вольт, со второго - десятые доли вольта, с третьего - сотые и т.д. Специальный переключатель дает возможность переключать полярность напряжения, подаваемого на схему с потенциометра, с учетом направления тока в измерительной цепи.

Порядок работы с потенциометром ПП-63 приведен в приложении 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

- Изготовьте по схеме рис. 4.1. термопару из имеющихся в лаборатории материалов, или воспользуйтесь готовой термопарой, изготовленной из известных материалов. Из тех же материалов изготовьте термобатарею (рекомендуется взять значение n = 3 или 4) или воспользуйтесь готовой термобатареей. Если Вы берете готовые термопару и термобатарею, запишите их параметры - материалы, из которых они изготовлены, значение табличной термоэдс e для данных материалов.

- Измерьте сопротивление термопары и термобатареи. Для этого воспользуйтесь одним из имеющихся в лаборатории приборов для измерения сопротивления - например, мостом постоянного тока МО-62. Порядок работы с мостом МО-62 приведен в приложении 3. Учтите, что измеренное Вами сопротивление включает в себя и сопротивление подводящих проводов в формулах 4.2.- 4.3.

- Соберите схему, изображенную на рис. 1, подключив термопару к зеркальному гальванометру для измерения малых токов. Подготовьте два термостата, в один из которых заливается вода, имеющая комнатную температуру, а в другой - вода, подогретая до 40...500 С. Затем включите вилку гальванометра в сеть. Замкните накоротко измерительные клеммы гальванометра. Указатель - т.е. световое пятно с темной полоской посередине - должен находиться на нулевой отметке шкалы. Если это не так, скорректируйте его положение механическим корректором, расположенным на правой боковой стенке прибора. Запишите также внутреннее сопротивление гальванометра.

- Опустите в один термостат один термоса, а другой - в другой и наблюдайте отклонение указателя гальванометра. В случае, если отклонение окажется слишком сильным (прибор зашкалит), уменьшите температуру воды во втором термостате до значения, позволяющего проводить наблюдения.

- Приступайте к градуировке термопары. Для этого измерьте температуру в “холодном” термостате с помощью термометра. Запишите ее значение. Затем поместите термометр в “теплый” термостат. Запишите значение температуры и показания гальванометра в микроамперах. Для перевода показаний в микроамперы используйте цену деления шкалы гальванометра, значение которой написано на плакате перед установкой. Измените температуру воды в “теплом” термостате, запишите новые значения температуры воды и показаний гальванометра. Снова измените температуру воды, и так далее, пока температура воды в “теплом” термостате не станет равной температуре воды в “холодном”. Рекомендуется изменять температуру воды не более, чем на три - четыре градуса, а перед очередным отсчетом выждать 1 - 2 минуты, пока показания термометра и гальванометра не установятся. В результате у Вас в рабочей тетради должна быть таблица зависимости J(t), где J - значение термотока, t - температура “теплого” спая. Необходимо снять не менее 8 отсчетов.

- Проградуируйте термобатарею, подключив ее к гальванометру и повторив операции по п.5.

- Подключите термопару к потенциометру ПП-63 или аналогичному прибору и проведите градуировку, осуществляя каждый раз компенсацию тока термопары внешним током (см. приложение 2) и записывая полученные значения ЭДС. Затем подключите к потенциометру ПП-63 термобатарею и проградуируйте ее, проведя  с ней те же операции. В результате у Вас должны быть таблицы градуировки термобатареи и термопары с помощью ПП-63, где записаны значения температур “теплого” спая и соответствующие значения измеренной термоэдс.

- Выключите все приборы и слейте воду из термостатов. Уберите свое рабочее место.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- Пользуясь известными Вам значениями термоэдс термопары и термобатареи, а также значениями величин сопротивления термопары, термобатареи и гальванометра, рассчитайте по формуле (4.3) значения чувствительности термопары и термобатареи при измерениях с гальванометром.

- Пользуясь известным значением цены деления гальванометра (мкА/дел), переведите показания гальванометра в значения термотока. Постройте график зависимости термотока от разности температур между спаями для термопары и термобатареи. Определите по графикам значения чувствительности термопары и термобатареи, пользуясь методом графического дифференцирования. Сравните их с расчетными значениями, а также между собой. Как Вы считаете, в Ваших опытах чувствительность пропорциональна числу термопар, или нет? Почему? Объясните ответ.

- По результатам работы с потенциометром (типа ПП-63) постройте график зависимости термоэдс от разности температур спаев для термопары и термобатареи. Определите чувствительность термопары и термобатареи методом графического дифференцирования, имея в виду значение производной dedDt=DeD(Dt), где  - значение термоэдс. Сравните между собой чувствительность термопары и термобатареи.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ

Отчет должен содержать:

- Краткие сведения из теории. схемы подключения термопары и термобатареи. Компенсационные схемы.

- Пояснения всех операций, сделанных Вами при выполнении работы с последовательным представлением результатов в виде таблиц. При этом должны быть пояснены буквенные значения всех величин и указаны их размерности.

- Графики зависимостей термотока от разности температур, а также термоэдс от разности температур - для термопары и термобатареи.

- Формулы для расчета чувствительности и рассчитанные значения чувствительности термопары и термобатареи - как по формулам, так и методом графического дифференцирования.

- Анализ результатов. Обратите внимание на вопрос, поставленный в п.2 раздела “Обработка результатов”.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Причина возникновения термоэлектричества.

- Термоэлектрические явления.  Что такое эффект Зеебека? Формула для термоэдс и термотока.

- Явление Пельтье.  Объясните обратимость явлений  Зеебека  и Пельтье.

- Докажите,  что при возникновении термотока теплый спай термопары несколько охлаждается, а холодный - нагревается.

- Как изображается на схемах термопара?

- Как правильно пользовать таблицами для термоэдс при определении величины e для пары из заданных материалов?

7. Нарисуйте  схему  термобатареи и объясните,  как ее следует собирать.

8. Что такое чувствительность термопары и термобатареи?  Дайте определение словами и формулой.

9. Сравните чувствительность термопары и термобатареи. В каких случаях чувствительность термобатареи пропорциональна числу термопар, а в каких - не зависит от их числа?

10. Перечислите все известные погрешности термопары (термобатареи).

11. Нарисуйте компенсационную схему и объясните ее работу.

12. Почему компенсационная  схема  ликвидирует все погрешности термопары?

13. Каким образом  в компенсационной схеме можно избежать употребления двух гальванометров и обойтись лишь одним?

14. Что такое рабочий ток,  и как правильно его установит перед измерением?

16. Объясните употребление кнопок "точно" и "грубо" в компенсационных потенциометрах МО-62, ПП-63 и Р4833 .

17. Каков порядок градуировки термопары и термобатареи?

18. Почему при градуировке термопары необходимы два термостата?

19. Какие величины   Вы   должны   измерить,  чтобы  рассчитать чувствительность термопары и термобатареи по формулам?

20. Как определить чувствительность термопары и термобатареи по градуировочным графикам?

21. Термобатарея состоит из трех термопар. Означает ли это, что ее чувствительность должна быть  в  три  раза  больше,  чем чувствительность одной термопары?

22. Каков порядок градуировки термопары и  термобатареи  с  помощью компенсационных потенциометров?

23. Вы включили термопару к компенсационному потенциометру. Однако,  несмотря на все Ваши усилия, Вам не удается добиться компенсации. Стрелка нуль-индикатора все время резко отклоняется  в одну сторону.  Каковы возможные причины этого,  и каковы будут Ваши дальнейшие действия?

24. Какие графики  по результатам работы с компенсационными потенциометрами Вы должны построить?  Каков порядок обработки этих графиков при написании отчета?

# ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Термоэдс для различных материалов в паре с платиной

| Наименование проводника | Термоэдс (в/K) (все значения следует умножать на 10-5 ) |
| --- | --- |
| - Алюминий - Алюмель - Вольфрам - Железо поделочное - Золото - Константан - Копель - Кобальт - Молибден - Медь проводниковая - Манганин - Нихром - Никель - Платина - Платинородий - Платиноиридий - Свинец - Серебро - Хромель - Цинк | +0.04 -1.38 +0.79 +1.87 +0.80 -3.50 -4.00 -1.76 +1.31 +0.75 +0.80 +2.50 -1.54 0.00 +0.64 +1.30 +0.44 -0,72 +2.71 +0.70 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Порядок работы с потенциометром постоянного тока ПП-63

- Поставить переключатель гальванометра “Г” в положение “В” (внутреннее питание, внутренний гальванометр).

- Переключатель рода работ поставить в положение “потенциометр”, а штепсельный переключатель пределов измерения потенциометра в положение “х 0,5” (предел от 0 до 25 мВ). В этом случае результат измерения умножается на 0,5.

- Переключатель полярности поставить в положение “+”.

- Перед включением прибора убедиться в том, что кнопки “грубо” и “точно” находятся в отжатом положении, а стрелка гальванометра стоит на нуле. При необходимости установить стрелку в нулевое положение механическим корректором.

- Подключить к клеммам “Х” термопару или термобатарею.

- Включить питание прибора, поставив тумблер “питание” в положение “вкл.”.

- Установить переключатель “К - И” в положение “К” (контроль рабочего тока) и провести установку рабочего тока.

а) Нажать кнопку “грубо” и вращением ручки “грубо” реостата “рабочий ток” установить стрелку гальванометра в нулевое положение.

а) Нажать кнопку “точно” и вращением ручки “точно” реостата “рабочий ток” провести точную установку стрелки гальванометра в нулевое положение.

8. Измерить ЭДС термопары или термобатареи.

а) Установить переключатель “К - И” в положение “И” (измерение ) и при нажатой кнопке “грубо” установить стрелку гальванометра в нулевое положение вращением декадных ручек потенциометра.

б) Повторить установку при нажатой кнопке “точно”, вращая последние декадные ручки потенциометра и реохорда.

в) Определить измеряемую ЭДС термопары или термобатареи по положению декадных ручек потенциометра и реохорда с учетом установленного множителя “0,5”.

в) Установить новую разность температур спаев и повторить измерение ЭДС по п.8.

Примечания

- При неправильном подключении термопары (другая полярность) компенсации тока не произойдет, т. к. при любом положении ручек потенциометра токи складываются, а не вычитаются. В этом случае нужно переключить полярность источника напряжения в положение “-”, или переменить полярность подключения термопары.

- Категорически запрещается нажимать кнопку “точно” без предварительной грубой установки! Это может привести к выходу гальванометра из строя.

- При использовании горячей воды для создания разности температур спаев иногда наблюдается нестабильность показаний из-за непрерывного остывания воды - особенно при высокой температуре воды. Рекомендуется по возможности быстро проводить компенсацию, одновременно определяя по термометру температуру горячего спая.

- После окончания работы выключить питание, поставить кнопки “грубо” и “точно” в отжатое положение и отсоединить термопару от прибора. Вылить воду из термостатов, вытереть насухо термометры и привести в порядок рабочее место.

# ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Порядок работы с прибором  МО-62

1. Перед измерением установить корректором нуля стрелку гальванометра в нулевое положение.

2. Переключатель “ПП” (питание) установить в положение “сеть”, а переключатель “ГН-ГВ” в положение “ГВ” (внутренний гальванометр).

3. Переключатель “ПС” установить в положение “2з” (двухзажимная схема включателя).

4. Подключить к клеммам “П1 - П2” измеряемое сопротивление (Rt).

5. Установить на переключателе плеч выбранный множитель N (устанавливается N = 1).

6. Нажать кнопку “грубо” и последовательным вращением рукояток переключателей установить стрелку гальванометра в нулевое положение. Регулировку следует проводить в следующем порядке - сначала переключателем “х 100”, затем “х 10” и т. д.

7. Нажать кнопку “точно” и повторить установку переключателей, начиная с того, которым закончилась регулировка при нажатой кнопке “грубо”.

Внимание!  Нажимать кнопку “точно” без проведения предварительной грубой установки КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩАЕТСЯ, т.к. это приводит к износу гальванометра и выходу его из строя.

8. Определить сопротивление Rt по положению ручек переключателей с учетом множителя N.

9. Отсоединить измеряемое сопротивление и выключить прибор из сети. После окончания работы поставить все ручки в нулевое положение, а кнопки “грубо” и “точно” - в отжатое положение.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4

# Порядок работы с прибором Р 4833

Универсальный измерительный прибор Р4833, имеющийся в лаборатории, может использоваться как для напряжений с высокой степенью точности (до 10-5 в) ,так и для измерения сопротивлений. Таким образом, прибор Р4833 соединяет в себе возможности потенциометра ПП-63 и моста постоянного тока МО-62. При выполнении работы студентам рекомендуется пользоваться этим прибором.

Ех

HЭ

R8

R7

R5

R6

R4

R3

R2

R1

Рис. 5. Схема потенциометра прибора Р44833.

Для измерения сопротивления в приборе Р4833 применяется мостовая схема, не имеющая принципиальных отличий от моста МО-62 (см. приложение №3). Для измерения малых напряжений (например, ЭДС термопар) применяется компенсационная схема (см. рис.5), имеющая, однако, одну особенность. С целью повышения точности измерения в приборе Р4833 применена компенсация ЭДС с помощью двух последовательно соединенных контуров, каждый из которых имеет два регулируемых резистора (R2 и R4 в первом контуре, R6 и R8 во втором контуре). Значения этих резисторов подобраны так, что ввод каждого следующего резистора приводит к увеличению компенсирующего напряжения на величину в десять раз меньше, чем ввод предыдущего. Сопротивление R1 и R5  используются для установки рабочего тока в первом и втором контурах. Значение рабочего тока контролируется измерительным прибором, который подключается последовательно с нормальным элементом питания (НЭ) к сопротивлениям R3 или R7. При правильной регулировке рабочего тока происходит компенсация напряжения на R3 или R7 и измерительный прибор показывает нулевое значение тока.

В приборе используется один измерительный гальванометр, подключаемый к различным участкам схемы с помощью кнопочных переключателей.

1. Измерение сопротивлений от 10-4 до 102 Ом (например, сопротивления термопары или термобатареи).

1.1. Перед включением прибора внимательно изучите расположение кнопок управления. Кнопка “откл.” должна быть нажата, а кнопки “МО-2”, “МО-4”, “П”, “ПmV”, “Л”, “    R“,”▲R “, ▼,   и ▼▼ – отжаты. Остальные кнопки и другие органы управления могут находиться в любом положении.

1.2. Убедитесь в том, что стрелка гальванометра стоит в нулевом положении. В противном случае откорректируйте ее с помощью механического корректора на гальванометре.

1.3. Включите вилку прибора в сетевую розетку и нажмите кнопку “сеть”. При этом загорается индикаторная лампочка над кнопкой. Нажмите кнопки “Г” и “БМ”, подключив тем самым к схеме встроенный гальванометр к батарее моста. Кнопки “БМ” и “сеть” рекомендуется нажимать одновременно во избежание выключения сети.

1.4. Нажмите кнопки “МО- 4” и       .

1.5. Подключите измеряемое сопротивление к зажимам “П1”, “П2”, зажим “П1” соедините с зажимом “Т1”, а зажим “П2” соедините с зажимом “Т2” с помощью специальных проводов, прилагаемых к прибору.

1.6. Установите на переключателе плеч ( ▲ х N) выбранный множитель

(например, N = 1).

1.7. Нажмите кнопку ▼ и с помощью декадных переключателей в нижней части прибора установите стрелку гальванометра в нулевое положение. Рекомендуется начинать установку с самых грубых переключателей (слева на приборе), переходя последовательно к более точным. Затем отожмите кнопку ▼ и нажмите кнопку ▼▼ .Повторите установку стрелки на ноль, начиная с того переключателя, которым закончили грубую настройку. Результат измерения получается суммированием показаний декадных переключателей с учетом множителя N.

- Поставьте все кнопки в нейтральное положение (см. п.1). Отсоедините измеряемое сопротивление и выключите прибор из сети.

2. Измерение сопротивлений от 102 до 106 Ом (например, сопротивления терморезистора).

2.1. Проделайте все операции по п.п.1.1 – 1.3.

2.2. Нажмите кнопки “МО-2” и      .

2.3. Подключите измеряемое сопротивление к зажимам “П1” и “П2”.

2.4. Выполните операции по п.п.1.6 – 1.8.

3. Измерение ЭДС и напряжения.

3.1. Проделайте операции по п.п.1.1 – 1.2.

3.2. Нажмите кнопки “П”, “Г”, “БП” и “НЭ”, подсоединив тем самым к схеме встроенный гальванометр, батарею питания и нормальный элемент.

3.3. Включите вилку прибора в сетевую розетку и нажмите кнопку “сеть”. При этом загорается индикаторная лампочка над кнопкой.

3.4. Нажмите кнопку ▲ 1, подсоединив к схеме первый контур потенциометра.

3.5. Проведите установку рабочего тока первого контура. Нажмите кнопку ▼и установите гальванометр в нулевое положение, вращая ручки “РАБОЧИЙ ТОК”,  “1 ▲ “ и  “1 ▲▲ “. Затем отожмите кнопку ▼ , нажмите кнопку ▼▼ и повторите настройку. Отожмите кнопку ▼▼.

3.6. Нажмите кнопку ▲ 2, подсоединив к схеме второй контур потенциометра.

3.7. Проведите установку рабочего тока второго контура. Нажмите кнопку ▼ и установите гальванометр в нулевое положение, вращая ручки “РАБОЧИЙ ТОК”,  “2 ▼ “, и “2 ▼▼ “. Затем отожмите кнопку ▼ , нажмите кнопку ▼▼ и повторите настройку. Отожмите кнопку ▼▼ .

3.8. Подключите источник ЭДС (например, термопару) к зажимам “–Х”, “mV”.

3.9. Проведите измерение ЭДС. Нажмите кнопку “         “ и , вращая ручки декадных переключателей “х10Ω (mV)”, “xΩ (mV)”, “x0,1Ω (mV)” и “x0,01Ω (mV)”, установите стрелку гальванометра на нулевую отметку при нажатой кнопке ▼ , а затем при нажатой кнопке ▼▼ . Значение измеренного напряжения равно сумме показаний декадных переключателей.

ВНИМАНИЕ!  При подключении термопары к клеммам термобатареи необходимо соблюдать полярность. Так как полярность ЭДС заранее неизвестна, может случиться так, что компенсация не происходит (стрелка гальванометра зашкаливает все время в одну сторону). В этом случае перемените полярность подключенных к схеме проводов.

3.10. Закончив все измерения, отключите прибор от сети, поставьте кнопки в нейтральное положение (см. п. 1.1) и отключите термопару от прибора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григоров Н.О., Саенко А.Г., Восканян К.Л. Методы и средства метеорологических измерений. Метеорологические приборы. Учебник по курсу. 2012г.- 305с.

2. Руководство к лабораторным работам по экспериментальной физике атмосферы. Под ред. Качурина Л.Г. и Мержеевского А.И. - Л.: Гидрометеоиздат, 1969. - 510 с.

УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

Григоров Николай Олегович

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Термоэлектрические термометры

Редактор И.Г. Максимова

ЛР №020309 от 30.12.96